## Scanners_Optima540
Serial_Number | Equipment | Model | First_Intervention_Date | Last_Intervention_Date | Maintenance_Frequency | Corrective_Count | Preventive_Count | To_Verify_Count | Failure_Event_Count | High_Severity_Count | Medium_Severity_Count | Low_Severity_Count | Total_Downtime_Days | Average_Downtime_Days | Dominant_Component | Top_Components | Latest_Problem_Action | Business_Risk_Level | Recommendation
421458HM1 | CT Scanner | GE Optima 540 | 2025-05-15 | 2025-10-24 | 11 | 9 | 0 | 2 | 13 | 4 | 5 | 2 | 14 | 1.27 | Scanner CT - général | Scanner CT - général (8) ¦ Gantry / positionnement (2) ¦ Console / informatique (1) | Changement brush block et IFBoard. Problème persiste. Prévoir changement TGP et ORP. | High | Intervention maintenance prioritaire : vérifier le composant dominant et planifier une action corrective/préventive.
CBAQG1700061HM | CT Scanner | GE Optima 540 | 2025-01-27 | 2025-11-10 | 11 | 9 | 1 | 1 | 11 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0.82 | Scanner CT - général | Scanner CT - général (4) ¦ DAS / cartes acquisition (2) ¦ Console / informatique (2) | Intervention scanner Optima 540. Test OK. | High | Intervention maintenance prioritaire : vérifier le composant dominant et planifier une action corrective/préventive.
347506HM8 | CT Scanner | GE Optima 540 | 2025-01-15 | 2025-10-06 | 9 | 9 | 0 | 0 | 15 | 6 | 3 | 0 | 75 | 8.33 | DAS / cartes acquisition | DAS / cartes acquisition (6) ¦ Tube RX / haute tension (2) ¦ Scanner CT - général (1) | Changement des cartes DIFB, PS DAS DOD57, carte ORP et GTCB. Calibration et contrôle qualité image. Arrêts répétitifs du scanner. | High | Intervention maintenance prioritaire : vérifier le composant dominant et planifier une action corrective/préventive.
CBCQG20000072M | CT Scanner | GE Optima 540 | 2025-02-05 | 2025-10-17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 26 | 5.2 | Scanner CT - général | Scanner CT - général (4) ¦ Gantry / positionnement (1) | Changement des pièces sur scanner Optima 540. | High | Intervention maintenance prioritaire : vérifier le composant dominant et planifier une action corrective/préventive.
387454HM2 | CT Scanner | GE Optima 540 | 2025-02-06 | 2025-05-09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 | DAS / cartes acquisition | DAS / cartes acquisition (1) ¦ Collimateur (1) ¦ Gantry / positionnement (1) | Diagnostic problème de collimateur. Changement d’accouplement moteur pour le collimateur. | High | Intervention maintenance prioritaire : vérifier le composant dominant et planifier une action corrective/préventive.
412355HMO | CT Scanner | GE Optima 540 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Tube RX / haute tension | Tube RX / haute tension (1) | Remplacement du tube à rayons X et câble haute tension. Installation, alignement mécanique, calibration et configuration du nouveau tube. Contrôle qualité image. Tests OK. | Medium | Surveillance recommandée : programmer une maintenance préventive ciblée et suivre l’évolution.
SO4T28596 | CT Scanner | GE Optima 540 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tube RX / haute tension | Tube RX / haute tension (1) | Problème de fuite d’huile au niveau du refroidissement du tube. | Medium | Surveillance recommandée : programmer une maintenance préventive ciblée et suivre l’évolution.
343767HMO | CT Scanner | GE Optima 540 | 2025-02-03 | 2025-07-22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.25 | Scanner CT - général | Scanner CT - général (4) | Intervention scanner Optima 540. Test OK. | Low | Équipement stable : poursuivre le suivi standard et les contrôles périodiques.
CBCQG2000066HM | CT Scanner | GE Optima 540 | 2025-02-05 | 2025-08-03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Scanner CT - général | Scanner CT - général (1) ¦ Console / informatique (1) | Intervention réseau et paramètres du scanner. | Low | Équipement stable : poursuivre le suivi standard et les contrôles périodiques.
430119HM8 | CT Scanner | GE Optima 540 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Scanner CT - général | Scanner CT - général (1) | Intervention datée 2024-12-02. Informations partielles. | Low | Équipement stable : poursuivre le suivi standard et les contrôles périodiques.
CBAQG1600005HM | CT Scanner | GE Optima 540 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Console / informatique | Console / informatique (1) | Problème au niveau écran/console. Changement d’écran. Problème résolu. Test OK. | Low | Équipement stable : poursuivre le suivi standard et les contrôles périodiques.